Studiengang Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)

Messtechnik Labor

Versuch

Temperaturmesstechnik und Wärmeableitung

von

Phuong Anh Vu und Christian

Datum:	18.05.2026

Inhaltsverzeichnis

Zielbeschreibung	3

Vorbereitung	3

2.1 Temperaturabhängige Widerstände (3.4)	3

2.1.1 Dimensionierung R0	3

Relative Spannungsänderung bei Δϑ = 1K:	3

2.2 RC-Kombination (6.3)	4

2.2.1 U(t)	4

2.2.2 Zeitkonstante τ aus der grafischen Auftragung bestimmen:	5

Beim Aufladen:	5

Beim Entladen:	5

2.3 Thermische Vorabschätzung (7.4)	5

2.3.1 Verlustleistung PV:	5

2.3.2 Wärmekapazität des Kühlkörpers:	6

2.3.3 Zeit bis zur stationären Temperatur:	6

2.4 Ratiometrische Temperaturmessung (7.6)	7

2.4.1 Allgemeiner Ausdruck für RT:	7

2.4.2 Ausdruck für den ADC-Zahlenwert Z:	7

2.4.3 Nachweis, dass RT​ unabhängig von URef ist:	7

2.4.4 Berechnung von RT​ und Temperatur T für Z = 1024:	8

Tabelle Ergebnisse	8

Versuch	9

Versuchsaufbau	9

Transistorplatine	10

Controllerplatine	10

Externe Messung	10

Versuchsdurchführung	10

Messergebnisse	11

Ohne Isolierscheibe	11

Mit Isolierscheibe	12

12

Auswertung Messergebnisse	13

Aufheizvorgang ohne Isolierscheibe	13

Aufheizvorgang mit Isolierscheibe	13

Abkühlvorgang	14

Fehlerrechnung Rth,JC	15

Tabelle Ergebnisse	15

Diskussion	16

Zielbeschreibung

Ziel des Laborversuchs ist es, die Grundlagen der Temperaturmessung kennenzulernen und das Wirkprinzip verschiedener Temperatursensoren zu verstehen. Dabei werden unterschiedliche Sensoren praktisch angewendet und hinsichtlich ihres Messverhaltens untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kalibrierung der Sensoren, um Messabweichungen zu erkennen und die Genauigkeit der Temperaturmessung zu verbessern. Zusätzlich werden Wärmewiderstände und Wärmekapazitäten bestimmt, um das thermische Verhalten der verwendeten Bauteile und des Versuchsaufbaus zu analysieren.

# Vorbereitung

## 2.1 Temperaturabhängige Widerstände (3.4)

### 2.1.1 Dimensionierung R0

Gegeben ist der Spannungsteiler:

UT=U0RTRT+R0

Gesucht ist R0, sodass bei Nenntemperatur, also bei RT= RN die die Spannungsänderung maximal wird.

Dazu bilden wir die Steigung nach RT:

dUTdRT=U0R0(RT+R0)2

Bei Nenntemperatur gilt RT= RN​:

dUTdRT=U0R0(RN+R0)2

Nun wird diese Steigung bezüglich ​R0 maximiert:

ddR0R0(RN+R0)2=0

Damit folgt:

RN- R0=0

RN=R0

### Relative Spannungsänderung bei Δϑ = 1K:

Bei Nennertemperatur ist:

UT=U02

Für kleine Widerstandsänderungen gilt:

ΔUTU0=14ΔRTRT

Mit  ΔRTRT=TK.Δϑ folgt:

ΔUTU0=14 TK.Δϑ

#### PT100-Widerstand:

Für Pt100 gilt näherungsweise: TK≈3,908 . 10-31K

Ergibt sich:

ΔUTU0= 3,908 . 10-3.14=9,77.10-4

In Prozent:

9,77.10-4.100%=0,0977%

Bei PT100 steigt die Spannung mit steigender Temperatur.

#### Thermistor Typ B57863S863:

Für einen NTC gilt:

RT=RN.eB1T-1TN

Der Temperaturkoeffizient bei Nenntemperatur ist:

TK=-BTN2

Einsetzen:

TK=-3988298,152= -4,486%1K

Relative Spannungsänderung:

ΔUTU0= TK.Δϑ4= -0,04486 . 14= -0,01122= -1,122%

Beim NTC sinkt die Spannung mit steigender Temperatur.

## 2.2 RC-Kombination (6.3)

### 2.2.1 U(t)

Die Zeitkonstante lautet: τ=R∙C

#### Aufladen eines Kondensators:

Wenn der Kondensator von 0 auf die Endspannung U0​ aufgeladen wird:

U(t)=U0 ∙1-e-tRC

Oder mit τ=R.C:

U(t)=U0 ∙1-e-tτ

Nach einer Zeitkonstante gilt:

U(τ)=U0 ∙1-e-1=0,632 ∙ U0

Nach einer Zeitkonstante ist etwa 63,2 % der Endspannung erreicht.

#### Entladen eines Kondensators:

Wenn der Kondensator von U0​ nach 0 entladen wird:

U(t)=U0 . e-tτ

Nach einer Zeitkonstante gilt:

U(τ)=U0 . e-1=0,368 . U0

Nach einer Zeitkonstante sind noch 36,8 % der Anfangsspannung vorhanden.

### 2.2.2 Zeitkonstante τ aus der grafischen Auftragung bestimmen:

### Beim Aufladen:

Die Zeitkonstante τ ist die Zeit, bei der die Spannung 63,2 % des Endwerts erreicht.

Uτ=0,632 . U∞

Falls die Kurve nicht bei 0 startet, sondern bei UStart​, dann gilt:

Uτ=UStart+ 0,632 .UEnde-UStart

### Beim Entladen:

Die Zeitkonstante τ ist die Zeit, bei der die Spannung auf 36,8 % des Anfangswerts abgefallen ist.

Uτ=0,368 . U0

Allgemeiner ist:

Uτ=UEnde+0,368 . UStart-UEnde

## 2.3 Thermische Vorabschätzung (7.4)

### 2.3.1 Verlustleistung PV:

Allgemein gilt:

RthJa= RthJC+RthCS+RthS

Und

PV=ΔϑRthJa

#### Ohne Isolierscheibe:

RthJa=3,13+1+15=19,13KW

PV=100K19,13KW=5,23W

#### Mit Isolierscheibe:

RthJa=3,13+2+15=20,13KW

PV=100K20,13KW=4,97W

### 2.3.2 Wärmekapazität des Kühlkörpers:

Die Wärmekapazität ist:

CK=mK . cAl=0,0033kg . 900JkgK=2,97JK

### 2.3.3 Zeit bis zur stationären Temperatur:

Die stationäre Temperatur nach ca. 5τ:

tstationär= ∞

Für den Aufheizvorgang gilt:

ϑKt=ϑa+Δϑ∞1-e-tτ

Mit

τ=RthS . CK=15KW . 2,97 JK=44,55s

Der Endwert wäre erst erreicht, wenn gilt:

e-tτ=0

Das ist nur für tstationär =∞ möglich.

Allgemeine Formel für einen gewünschten Prozentsatz:

t=-τln1-p

Mit p: Ein Anteil des Endwertes in Prozent.

Für p = 99% haben wir:

t99%=44,55s .ln1-99%=205s=3,42min

Bei der technischen Annahme von 99,3 %:

t99,3%=44,55s .ln1-99,3%=223s=3,7min

Nach etwa 3,4 bis 3,7 Minuten ist eine stationäre Temperatur zu erwarten.

τohne=Rth . CK=(3,31+1+15)KW . 2,97 JK=57,35s

τohne=Rth . CK=(3,31+2+15)KW . 2,97 JK=60,32s

Nach 5τ also 268,75s bzw. 301,6s ist mit einer stationären Temperatur zu rechen.

## 2.4 Ratiometrische Temperaturmessung (7.6)

### 2.4.1 Allgemeiner Ausdruck für RT:

Aus dem Spannungsteiler gilt:

UT=URef . RTRT+R0

Umstellen nach RT:

UTRT+R0=URefRT

UTR0=URefRT-UTRT

UTR0=RTURef-UT

RT=UTR0URef-UT

### 2.4.2 Ausdruck für den ADC-Zahlenwert Z:

Der ADC-Zahlenwert ist proportional zur Eingangsspannung:

Z=ZSAR,max  .  UTUSAR,max

Einsetzen und umstellen:

Z=4095 .  UT2URef

UT= 2URef .  Z4095

### 2.4.3 Nachweis, dass RT​ unabhängig von URef ist:

Aus vorherigen Aufgaben haben wir:

RT=UTR0URef-UT

Und

UT= 2URef .  Z4095

Zusammen einsetzen:

RT=R0 .  2URef .  Z4095URef-2URef .  Z4095

Im Nenner URef ausklammern:

RT=R0 .  2URef .  Z4095URef1-2Z4095

RT=R0 .  2Z40951-2Z4095

RT=R0 .  2Z4095-2Z

Damit ist gezeigt: RT ist unabhängig von URef

### 2.4.4 Berechnung von RT​ und Temperatur T für Z = 1024:

RT=R0 .  2Z4095-2Z=10000Ω  .  2 .  10244095-2 .  1024=10004,89Ω=10,005kΩ

Temperaturberechnung mit Steinhart-Hart-Gleichung:

1T=A+BlnRTΩ+ClnRTΩ3

Mit

A=1,12559726 . 10-3K-1

B=2,34801612 . 10-4K-1

C=8.63986114 . 10-8K-1

Einsetzen:

1T=1,12559726 . 10-3K-1+2,34801612 . 10-4K-1 ln10004,89Ω+8.63986114 . 10-8K-1 ln10004,89Ω3

=0,00335583K-1

T=10,00335583K-1=297,99K

Umrechnen in Celsius:

ϑ=T-273,15=24,84°C

### Tabelle Ergebnisse

| Aufgabe | gesucht | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | R0 | RN |
| 2 | ∆UTU0/K (Pt100) | 0,0977% |
|  | ∆UTU0/K (Thermistor) | -1,122% |
| 3 | U(t) aufladen | U0 ∙1-e-tτ |
|  | U(t) entladen | U0 ∙e-tτ |
| 4 | τ graphisch laden | t(0,632∙Umax) |
|  | τ graphisch entladen | t(0,368∙Umax) |
| 5 | PV(ϑJ=125°C) ohne Isolierscheibe | 5,23W |
|  | PV(ϑJ=125°C) mit Isolierscheibe | 4,97W |
| 6 | CK | 2,97JK |
| 7 | 5τ ohne Isolierscheibe | 286,75s |
|  | 5τ mit Isolierscheibe | 301,6s |
| 8 | RT(Uref,R0) | UTR0URef-UT |
| 9 | Zahlenwert Z | 4095∙UT2URef |
| 10 | RT⊥Uref | R0∙2Z4095-2Z |
| 11 | RT,ϑ(RT) | 10,005kΩ, 24,84°C |

# Versuch

Abbildung 1: Gesamter Versuchsaufbau

## Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Transistorplatine (Abbildung 1 rechts) und einer Controllerplatine (Abbildung 1 links).

Abbildung 2: Transtorplatine (links), Transistoren mit Kühlkörpern (rechts)

Transistorplatine

Auf der Transistorplatine wurden zwei Leistungstransistoren vom Typ BD 241 mit Kühlkörpern verschraubt, wobei bei einem eine keramische Isolierscheibe verbaut wurde. An die Gehäuse wurde jeweils ein Thermoelement mittels Wärmeleitkleber geklebt (weiß-grüne Kabel). Als Thermoelemente wurden Typ K NiCr- Ni- Thermoelemente mit Kennliniensteigung von etwa 41µV/K verwendet. Weiterhin wurde an jedem Kühlkörper an den Kühl-Fingern jeweils ein NTC-Thermistor (Epcos B57863 S 863, R25=10kΩ) oben und einer unten befestigt (blaue Kabel).

Die Leistungs-Transistoren können über Schalter ein und ausgeschaltet werden und sind mit einer Status-LED zur besseren Kontrollierbarkeit versehen. Die Betriebsspannung wurde durch ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung realisiert. An den Klemmen Sense+ und Sense- wird über den Spannungsabfall an einem Schuntwiderstand der Kollektorstrom gemessen.

### Controllerplatine

Die Controllerplatine misst neben Thermoelement- und Thermistortemperaturen auch die Basis-Emitter- Spannung UBE, die Kollektor-Emitter-Spannung UCE sowie den Kollektorstrom IC des jeweils aktiven Transistors gemessen werden. Hierzu wird ein PSOC verwendet.

### Externe Messung

Zur zusätzlichen Prüfung der Messwerte wurde extern ebenfalls I C und UC gemessen. Das Amperemeter wurde Zwischen Netzteil und Platine geschaltet, das Voltmeter an den Sens-Klemmen angebracht.

## Versuchsdurchführung

Am Labornetzteil wurde Eine Versorgungsspannung von 3V mit einer Strombegrenzung bei 1,5A eingestellt. Zur Kontrolle der Messung des Microcontrollers wurde zwischen Netzteil und Platine ein Ampere-Meter in Reihe geschaltet und an den Sens-Klemmen die Kollektorspannung gemessen.

Die Messung wurde je einmal für jeden Transistor durchgeführt, wobei zunächst für etwa 15 Sekunden eine Basisline aufgenommen wurde, dann wurde der Schalter des entsprechenden Transistors umgelegt und für zehn Minuten das Aufwärmverhalten der Transistoren beobachtet. Dann wurde der Schalter geöffnet und, für ebenfalls zehn Minuten, auch das Abkühlverhalten beobachtet.

Während des Messens wurde auch immer wieder die Verlustleistung separat berechnet. Da kein weiterer Verbraucher angeschlossen wurde, entspricht die Verlustleistung der gesamten im Transistor umgesetzten Leistung, also gilt:

PV=UC∙IC

Protokolliert wurde jeweils händisch die Kollektorspannung UC und der Kollektorstrom IC, und vom Mirco-Controller  UBE, UCE, IC, sowie Spannungen des Thermoelements TE und den zwei Thermistoren NTC1 und NTC2. Die Spannung am Thermoelement gibt Aufschluss über die Gehäusetemperatur des Transistors und die Spannungen der Thermistoren über die Kühlkörpertemperatur.

## Messergebnisse

### Ohne Isolierscheibe

Abbildung 3: Messdaten Microcontroller ohne Isolierscheibe

| t/s | U_C/V | I_C/A | P_V/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1,8808 | 1,5018 | 2,82458544 |
| 120 | 1,8151 | 1,5017 | 2,72573567 |
| 275 | 1,7856 | 1,5016 | 2,68125696 |
| 350 | 1,7794 | 1,5018 | 2,67230292 |
| 450 | 1,7766 | 1,5018 | 2,66809788 |
| 550 | 1,7752 | 1,5018 | 2,66599536 |

Abbildung 4: Verlustleistung ohne Isolierscheibe händisch (links), Microcontroller (rechts)

### Mit Isolierscheibe

Abbildung 6: Verlustleistung mit Isolierscheibe händisch (links), Microcontroller (rechts)

Abbildung 5: Messwerte Micro-Controller mit Scheibe

| t/s | U_C/V | I_C/A | P_V/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1,9624 | 1,5018 | 2,94713232 |
| 130 | 1,8185 | 1,5016 | 2,7306596 |
| 250 | 1,7833 | 1,5018 | 2,67815994 |
| 500 | 1,776 | 1,5017 | 2,6670192 |

## Auswertung Messergebnisse

### Aufheizvorgang ohne Isolierscheibe

Aus den Messdaten in Abbildung 3 wurde eine Umgebungstemperatur etwa 29°C abgelesen. Über eine Dauer von zehn Minuten nehmen die Temperaturen einer Exponential-Funktion folgend zu. Die aus dem Thermoelement am Transistorgehäuse gemessene Beharrungstemperatur beträgt etwa 81°C. Die Beharrungstemperatur des Kühlkörpers bei etwa 60°C.

ϑτth=ϑA+0,632∙∆ϑ

∆ϑ=60°C-29°C=31K

ϑτth=29°C+0,632*52K=48,6°C

=>t48,6°C=120 s

Da erst etwa 15 Sekunden die Umgebungstemperatur gemessen wurde ergibt sich

τth=105 s

### Aufheizvorgang mit Isolierscheibe

Aus den Messdaten in Abbildung 3 wurde eine Umgebungstemperatur etwa 25°C abgelesen. Über eine Dauer von zehn Minuten nehmen die Temperaturen einer Exponential-Funktion folgend zu. Die aus dem Thermoelement am Transistorgehäuse gemessene Beharrungstemperatur beträgt etwa 73°C. Die Beharrungstemperatur des Kühlkörpers bei etwa 60°C.

ϑτth=ϑA+0,632∙∆ϑ

∆ϑ=60°C-25°C=35K

ϑτth=25°C+0,632∙35K=46,8°C

=>t46,8°C=145 s

Da erst etwa 15 Sekunden die Umgebungstemperatur gemessen wurde ergibt sich

τth=130 s

|  | Ohne Isolierscheibe | Mit Isolierscheibe |
| --- | --- | --- |
| ϑ0,Gehäuse | 81°C | 73°C |
| ϑ0,Kühlkörper,1 | 62,5°C | 60°C |
| ϑ0,Kühlkörper,2 | 58°C | 58°C |
| τermittlet | 105s | 130s |
| τrechnerisch | 57,35s | 60,32s |
| τparamID | 92,98s | 111,58s |

Abbildung 7: UBE(ϑ) mit Scheibe nach paramID

Abbildung 6:UBE(ϑ) ohne Scheibe nach paramID

Abkühlvorgang

|  | Ohne Isolierscheibe | Mit Isolierscheibe |
| --- | --- | --- |
| UBE nach abschalten | 0,257 V | 0,262 V |
| ϑC nach abschalten | 81,16°C | 73,38°C |
| UBE(ϑ) | UBEϑ=0,508V-3,086mVK∙ϑ | UBEϑ=0,519V-3,5mVK∙ϑ |
| ϑ(UBE) | ϑ=164°C-324,035KV∙UBE | ϑ=148°C-285,71KV∙UBE |
| ϑJ,max,rechnerisch | ϑ=164°C-324,035KV∙0,257V =80,723°C | ϑ=148°C-285,71KV∙0,262V =73,14°C |

### Fehlerrechnung Rth,JC

Rth,JC=ϑJ-ϑCPV

∆Rth,JC=∂R∂(Δϑ)∙∆(∆ϑ)+∂R∂PV∙∆PV

∆(∆ϑ)=0,5K+0,5K=1K

∆PV=0,01∙PV

∂R∂(Δϑ)=1PV

∂R∂PV=-∆ϑPV2

∆Rth,JC=∆(∆ϑ)PV+0,01∙∆ϑPV=1KPV+0,01∙Rth,JC=0,406KW

### Tabelle Ergebnisse

|  | Ohne Isolierscheibe | Mit Isolierscheibe |
| --- | --- | --- |
| PV/W | 2,66W | 2,66W |
| ϑS1/°C | 62,5°C | 60°C |
| ϑS2/°C | 58°C | 58°C |
| ϑC/°C | 81°C | 73°C |
| ϑJ/°C | 77,697°C | 79,686°C |
| ϑA/°C | 29°C | 25°C |
| Rth,JC/(KW)=ϑJ-ϑCPV | -1,24 | 2,51 |
| Rth,CS/(KW)=ϑC-ϑSPV | 6,95 | 4,88 |
| Rth,S/(KW)=ϑS-ϑAPV | 12,59 | 13,15 |
| τ/s | 92,98s | 111,58s |
| ∆Rth,JC nach Datenblatt | 0,406KW |  |

# Diskussion

Ziel des Versuchs war die Untersuchung verschiedener Temperaturmessverfahren sowie des thermischen Verhaltens eines Leistungstransistors mit und ohne thermische Isolierung zum Kühlkörper. Dabei sollten insbesondere Wärmewiderstände, Wärmekapazitäten und Zeitkonstanten experimentell bestimmt und mit den theoretischen Vorabschätzungen verglichen werden.

Die gemessenen Temperaturverläufe zeigen sowohl beim Aufheizen als auch beim Abkühlen den erwarteten exponentiellen Verlauf. Dies bestätigt die im Versuchsskript beschriebene Analogie zwischen thermischen Systemen und RC-Netzwerken. Die thermische Zeitkonstante kann daher analog zur elektrischen Zeitkonstante einer RC-Schaltung interpretiert werden. Die gemessenen Aufheiz- und Abkühlvorgänge stimmen qualitativ sehr gut mit dem theoretischen Modell überein. Die Temperatur nähert sich jeweils asymptotisch einem Endwert an, wodurch die Annahme eines thermischen Ersatzschaltbildes mit Wärmewiderständen und Wärmekapazitäten bestätigt wird.

Beim Vergleich der beiden Transistoren zeigt sich ein deutlicher Einfluss der keramischen Isolierscheibe. Die Isolierscheibe erhöht den Wärmewiderstand zwischen Transistorgehäuse und Kühlkörper (Rth,CS). Dadurch wird der Wärmefluss vom Transistor zum Kühlkörper erschwert. Dies führt zu einer größeren Temperaturdifferenz zwischen Gehäuse und Kühlkörper. Die Messungen zeigen, dass sich die Gehäusetemperatur und die Zeitkonstante des Systems durch die zusätzliche thermische Barriere verändern. Damit wird die theoretische Vorhersage aus dem Versuchsskript bestätigt, wonach sich die Wärmewiderstände in Reihe addieren.

Die aus Kollektorstrom und Kollektor-Emitter-Spannung berechnete Verlustleistung lag während des stationären Betriebs bei etwa 2,7 W bis 3 W. Die Verlustleistung nahm während des Aufheizens leicht ab, da die Kollektor-Emitter-Spannung mit steigender Temperatur zurückging. Dieses Verhalten entspricht den Eigenschaften eines Bipolartransistors und wurde sowohl durch die händischen Messungen als auch durch die Daten des Mikrocontrollers bestätigt.

An den Messerergebnissen ist zu bemerken, dass bei der Auswertung des Transistors ohne Isolierscheibe sowohl bei der Auswertung durch die ParamId-Software als auch bei der händischen Berechnung eine negative Temperaturdifferenz zwischen Sperrschicht und Gehäuse berechnet wurde. Dies führt zu einem negativen Wert für Rth,JC, welcher physikalisch nicht möglich ist.

Die weiteren Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen Werten lassen sich auf Idealisierungen bei der Berechnung zurückführen. So wurden ideale thermische Übertragungen zwischen Komponenten angenommen und die Verbindungselemente (Schraube, Mutter) vernachlässigt. Dies führt zu einer geringeren thermischen Kapazität der Vorrichtung in der Berechnung und einer länger gemessenen Zeitkonstanten-

insgesamt bestätigen die Messungen die theoretischen Zusammenhänge zwischen Verlustleistung, Wärmewiderstand, Wärmekapazität und Temperaturverlauf. Deutlich konnte auch der Einfluss eines zusätzlichen Wärmewiderstandes durch die keramische Isolierscheibe nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass sich thermische Systeme mit den aus der Elektrotechnik bekannten Methoden der RC-Modellierung sehr gut beschreiben lassen. Die Versuchsergebnisse stimmen qualitativ und weitgehend auch quantitativ mit den theoretischen Erwartungen überein.

# Quellen

github.com/castolz/uni/tree/main/Semester_3/Messtechnik/Labor/Versuch3_TM